一、招标公告内容：

（1）、招标条件

本项目智能健康预警服务项目（招标编号：AILIFANG-2025-013）已由 大连爱立方健康管理有限公司 （以下简称“招标人”）批准并落实资金，现就本项目进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称“投标人”）可前来投标。

（2）、项目概况与招标范围

2.1项目名称：智能健康预警服务项目

2.2招标范围：本项目拟选定1家供应商，为招标人实施智能健康预警服务项目。

2.3采购需求：本项目需开发一款搭载SIFLI567+ASR1606芯片平台等特定硬件参数的智能健康手表，配套软件需实现多维度健康监测与智能预警、数据处理与分析、适配青中老年的交互体验等核心功能，同时满足数据安全合规、兼容性、稳定性及验收标准等要求。

2.4项目要求：

2.4.1手表设备参数要求

| 产品规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品概述/Outlined | 定义项目/ Item | 产品定义/Definition |  |
| 产品信息 | 产品类型 | 智能健康手表(LTE无线数据终端) |  |
| 示意图 |  |  |  |
| CPU芯片 | CPU頻率 | 主頻:230M+614M+GPU |  |
| 内置存储 | RAM | 16MB |  |
|  | ROM | 8MB |  |
| 射频频段要求 | TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41 |  |
|  | FDD-LTE | B1/3/5/8 |  |
| 屏幕（ LCD） | 尺寸 | 1.7 |  |
|  | 液晶显示类型 | AMOLED |  |
|  | 分辨率 | 448*368 |  |
|  | 色深 | 262K |  |
| 触摸屏（TP） | 是否支持触摸屏 | 支持(兼容） |  |
| 电池 | 电池类型 | 聚合物锂离子电池 |  |
|  | 电池容量 | 600mAh |  |
| SIM卡 | SIM卡类型 | Nano SIM,支持超级SIM卡 |  |
| 充电接口 | 充电接口类型 | 磁吸式 |  |
| 支持功能 | 定位 | GPS+BD+LBS+WI FI +AGPS+BLE |  |
|  | SOS一键呼救 | 支持 |  |
|  | 佩戴检测 | 支持 |  |
|  | 心率监测 | 支持 24小时静态、动态监测 |
|  | 血氧监测 | 支持 24小时动态监测 |
|  | 睡眠监测 | 支持 24小时动态监测 |
|  | 健康计步 | 支持,3轴传感器 |
|  | 体温监测 | 支持 |

2.4.2软件部分核心要求

2.4.2.1核心健康监测与预警功能要求

2.4.2.1.1多维度健康数据采集：心率监测：支持 24 小时连续采样，采样频率可配置（最低≥1 次 / 30 秒），静息心率测量误差≤±2 次 / 分钟，运动状态心率测量误差≤±1~15 次 / 分钟；触发后手表端实时预警。

血氧饱和度（SpO₂）监测：测量范围 80%-100%，误差≤±2~5%，支持低血氧自动预警，支持睡眠期间血氧连续监测。

血压监测：支持收缩压、舒张压无创监测，测量范围收缩压 80-200mmHg、舒张压 50-130mmHg，误差≤±5~15mmHg；支持定时测量结合，异常血压实时预警。

睡眠监测：自动识别入睡 / 醒来时间，区分深睡、浅睡、REM 睡眠阶段，及清醒次数，统计睡眠时长、睡眠效率及睡眠中断频率，生成睡眠评估体系的质量评分。

运动监测：（App支持、手表和小程序暂不支持）常见运动模式（暂不支持），统计运动时长、距离、卡路里消耗。

健康监测：支持体温监测（误差≤±0.3~2℃）、呼吸频率监测（范围 10-30 次 / 分钟，误差≤±2~5 次 / 分钟）。

2.4.2.1.2智能预警与应急响应：异常健康数据预警：当心率、血氧、血压等数据超出配置阈值时，手表端通过震动 + 屏幕弹窗提醒（非勿扰模式），同时同步至绑定小程序（支持短信 / 电话辅助通知，需用户授权）。

紧急呼叫功能：支持一键 SOS 呼叫，用户触发后自动向预设的 3-5 个紧急联系人拨打电话、发送包含实时位置的求救信息（位置误差≤10 ~500米）。

2.4.2.2数据处理与智能分析功能要求

2.4.2.2.1数据存储与同步：手表端本地存储：支持至少 3 天健康数据本地缓存，断网状态下数据不丢失，同步优先级：异常预警数据＞心率数据＞常规监测数据。

同步机制：数据同步延迟≤30 秒，同步过程中使用安全通道，避免数据泄露。

2.4.2.2.2智能分析与报告生成：健康趋势分析：基于历史数据生成心率、血压、睡眠等指标的日/周 / 月度趋势图表，识别数据异常波动。

健康评估报告：每日/周/月生成健康综合评估报告，包含各项监测指标情况等。

2.4.2.3用户交互与操作体验要求

2.4.2.3.1手表端软件交互：界面设计：支持中文显示，适配青中老年用户操作习惯，图标简洁易懂，支持强光 / 弱光环境下屏幕自动亮度调节。

操作逻辑：支持触摸操作 + 物理按键组合控制，核心功能（如测量心率、SOS 呼叫）操作步骤≤3 步。

续航优化：软件层面支持智能功耗管理，24 小时连续佩戴模式下（监测心率 5分钟1次、血氧 15分钟1次、血压 10 分钟1次、体温30分钟1次，同步数据5分钟1次）续航≥2 天；常规使用（每天戴12小时）续航≥2.5~3天；开启省电模式（每天戴12小时）续航≥3~4天。（需在网络情况正常下测试）

2.4.2.3.2绑定功能要求：设备管理：支持手表设备绑定、固定升级（OTA无线升级）。

数据展示：直观展示实时/历史健康数据，支持图表化查看。

交互功能：支持远程查看手表佩戴者健康状态（需授权），支持紧急联系人实时接收预警信息。

2.4.2.4数据安全与合规要求

2.4.2.4.1数据安全保障：数据传输加密：小程序端采用 SSL/TLS 1.3 协议加密传输健康数据、位置信息等敏感数据，防止传输过程中泄露。

数据存储加密：云端对敏感数据采用 AES-256 加密存储，用户数据与账号绑定，仅授权用户可访问。（只能标记删除或注销）

权限管理：遵循 “最小权限原则”，用户自主授权数据采集、分享、推送等权限，明确告知数据使用范围，不擅自收集无关信息。

2.4.2.4.2合规性要求：符合《中华人民共和国网络安全法》《个人信息保护法》《数据安全法》等相关法律法规，不泄露、出售用户个人健康数据。

本软件产品在开发过程中遵循安全编码规范，并经过渗透测试与代码审计，已修复已知的高危安全漏洞（如SQL注入、权限绕过等），具备可靠的安全防护能力。

2.4.2.5兼容性与系统集成要求

2.4.2.5.1硬件兼容性：软件需适配招标采购的手表硬件配置（CPU、传感器、屏幕等），无兼容性故障（如卡顿、闪退、功能无法启用）。

2.4.2.5.2系统集成能力：支持与第三方医疗健康平台对接，提供标准 API 接口（RESTful）。

2.4.2.6稳定性与可靠性要求

2.4.2.6.1运行稳定性：软件连续运行无故障时间≥1000 小时，无频繁闪退、卡顿（卡顿时长≤1 秒 / 次，单日卡顿次数≤3 次）。

数据测量稳定性：同一环境下连续 10 次测量同一健康指标，数据波动范围≤±3%。

2.4.2.6.2升级与维护：支持 OTA 无线升级：提供至少 2 年的软件版本更新服务，包括功能优化、Bug 修复、安全补丁更新，升级过程不丢失用户数据，升级失败可回滚至前一稳定版本。

故障自修复：软件出现轻微故障（如数据同步失败、功能无响应）时，支持自动重启相关模块或提示用户简单操作修复，无需频繁恢复出厂设置。

2.4.2.7验收要求

2.4.2.7.1验收标准：功能验收：所有要求的软件功能需 90% 实现，核心功能（健康监测精度、预警响应速度、数据同步稳定性）需全部实现。

性能验收：软件运行流畅，无明显卡顿、闪退；数据测量精度符合本要求规定的误差范围，续航能力达到规定标准。

2.4.2.7.2技术支持与培训：提供软件操作详细的操作手册、技术文档。

质保期内免费提供软件升级服务，质保期后提供维护服务（收取合理费用）。

（3）、投标人资格要求

3.1注册资本金：1000万元及以上

3.2经营年限：工商登记日期至投标报名日期，满3年及以上（含）

3.3需提供近两年财务报告（2023、2024均应提供），如供应商未聘请外部审计机构，需要提供加盖公章的说明

3.4投标人近三年在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚记录和未被列入经营异常名录

（4）、资格审查方法

本项目采用资格预审的方式，资格审查标准和内容见“招标文件获取”。凡未通过资格预审的投标人，其报名将被否决。投标人需在12月5日11:00前将电子版资质证明材料发送至邮箱lvdelin@ailifang100.com，并且邮件中标注报名项目名称、项目编号、项目负责人及联系方式。

（5）、招标文件的获取

5.1时间：每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

5.2地点：无实体地点，以邮件为准。

5.3领取方式：邮件获取。

5.4申请招标文件的供应商应将以下说明的资质等材料发送至邮箱，经预审报名材料审核通过后，将以邮件方式回复标书模板至报名邮箱。

5.4.1营业执照副本（复印件）

5.4.2法定代表人授权委托书（加盖公章及法人章原件）

5.4.3项目负责人姓名及联系方式

5.4.4需提供近两年财务报告（2023、2024均应提供），如供应商未聘请外部审计机构，需要提供加盖公章的说明

5.4.5投标人近三年在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚记录和未被列入经营异常名录

（6）、投标文件的递交

6.1递交投标文件的截止时间为：即投标截止时间（通过资质预审后详见招标书）

投标文件递交地点：

6.1.1一正二副一电子版（电子版投标文件不得加密）邮寄地址：大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2F

6.2出现以下情形之一时，招标人/招标代理机构不予接收投标文件：

6.2.1  逾期送达或者未送达指定地点的；

6.2.2  未按照招标文件要求密封的；

6.2.3  未按照本公告要求获得本项目招标文件的。

（7）、联系方式

招标人：大连爱立方健康管理有限公司

联系人：吕先生

地址：大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2F

联系电话：13342277326、0411-39875136

（8）、其他说明

8.1领取招标文件后，投标人不得无故放弃参加本项目。若确有实际原因不能参加本项目，请最迟在本项目递交投标文件截止时间3天前以书面方式通知（加盖公章的扫描件发送至邮件）。

8.2投标人应承担参加本项目相关的所有费用。不论本项目的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

※特别说明：根据《转发辽宁省财政厅关于公布2018-2019年度辽宁省政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（大财采（2017）1016号）规定，本项目属于自行采购的项目，应由采购单位自行组织采购，不纳入财政部门监管范围，不属于政府采购项目。凡涉及与自行采购项目有关的询问、质疑、投诉、举报等事宜，相关供应商应向代理机构（如有）、采购单位或其上级行政主管部门反映情况。

招标人：大连爱立方健康管理有限公司

2025年12月2日